L.p.	Parametry wymagane
	Pracownia tomografii komputerowej w zabudowie kontenerowej. Kompletna, gotowa do instalacji wraz z wyposażeniem.
	Wymagania ogólne
	Tomograf nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty
	Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie nie mniej niż 64 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor
	Detektor co najmniej 32 rzędowy
	Tomograf umożliwiający: / - badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych, / -badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych, / -akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych / - badania wielonarządowe w zakresie nie mniejszym niż 160 [cm]
	Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego: / - deklaracja zgodności dla oferowanego typu tomografu, / - zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego typu tomografu
	Gantry i stół
	Średnica otworu gantry nie mniejsza niż 70 [cm]
	Maksymalne obciążenie stołu nie mniejszy niż 220[kg]
	Wyposażenie stołu w: / - materac / - podpórka pod głowę i ręce / - uchwyt na rolkę na jednorazowe prześcieradło
	Kamera do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżenia widoku
	Generator i lampa
	Maksymalna moc generatora nie mniejsza niż 32[kW]
	Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań  80 [kV]
	Maksymalny prąd anody lampy rtg  400 [mA]
	Maksymalna pojemność cieplna anody  3,5 [MHU]
	Odległość ognisko lampy rtg – detektor mniejsza od 100 [cm]
	System skanowania
	Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg – detektor  0,8 [s]
	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy rekonstruowanej z akwizycji wielowarstowej z maksymalną ilością warstw  0,7 [mm]
	Maksymalna długość topogramu  160 [cm]
	Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym/helikalnym, bez przerwy na chłodzenie lampy  160 [cm]
	Maksymalny czas skanu spiralnego/heliakalnego, bez przerwy na chłodzenie lampy  100 [s]
	Maksymalny zakres zmian wartość współczynnika pitch w zakresie nie mniejszym niż 0,6 – 1,5
	Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV  50 [cm]
	Matryca rekonstrukcyjna nie mniejsza niż 512 x 512
	Matryca prezentacyjna nie mniejsza niż 1024 x 1024
	Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie x, y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 [cm] w punkcie 2% charakterystyki MTF  15 [pl/cm]
	Rozdzielczość niskokontrastowa wizualna, przy różnicy gęstości 3 HU, określona dla najkrótszego skanu pełnego zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 [cm], dla napięcia ≥ 130 [kV], dla warstwy 10 [mm]  5
	Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego  20 [fps]
	Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji bazujący na modelu z wielokrotnym przetwarzaniem tych samych danych surowych (RAW) oraz redukujący szum w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do standardowej metody rekonstrukcji wstecznej FBP
	Rozwiązanie techniczne stosowane do redukcji promieniowania jonizującego, dedykowane do zwiększenia ochrony w trakcie badania szczególnie wrażliwych narządów np. oczu, tarczycy, piersi, itp.
	Dedykowany algorytm do redukcji artefaktów pochodzących od elementów metalowych w badanej anatomii
	Konsola Technika
	Stanowisko operatorskie – dwumonitorowa konsola akwizycyjna
	Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat  21"
	Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów /  300 000
	Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0
	Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem
	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: / - Send/Receive / - Basic Print / - Query/ Retrieve / - Storage Commitment / - Worklist
	Sprzężenie tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu w klasie nie gorszej niż III zgodnie z CanOpen 425
	UPS-y umożliwiające podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na czas potrzebny do prawidłowego zamknięcia systemu komputerowego
	Oprogramowanie konsoli operatorskiej
	MIP (Maximum Intensity Projection)
	SSD (Surface Shaded Display)
	VRT (Volume Rendering Techique)
	Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe z danych zbieranych przy dowolnym kącie gantry)
	Bezpośrednia rekonstrukcja warstw MPR bez konieczności wstępnej rekonstrukcji cienkich warstw aksjalnych
	Prezentacje cine
	Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości)
	Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, analiza skanu dynamicznego).
	Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej.
	Automatyczne alarmowanie obsługi o możliwości przekroczenia dawki referencyjnej w danym badaniu (przed wykonaniem badania).
	Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania)
	Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych.
	Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania
	Oprogramowanie usuwające obraz struktury kostnej i stołu z pozostawieniem struktury naczyniowej
	Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych topogramu i wybranego protokołu badania
	Automatyczne, bez udziału operatora, prezentacja linii centralnej i oznaczenie głównych naczyń badanej anatomii
	Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych i wybranego protokołu badania
	Oprogramowanie do oceny zwapnień w ścianach naczyń wieńcowych (Calcium Score)
	Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii
	Wykonywanie badań dwuenergetycznych (uzyskanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej anatomii dla dwóch różnych energii promieniowania (dwóch różnych napięć anodowych))
	Stacja lekarska, multimodalna stacja z możliwością zdalnej pracy
	Stacja lekarska wyposażona w: / 2 kolorowe monitory diagnostyczne, każdy o przekątnej nie mniejszej niż 24” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1200 pikseli / pamięć RAM: co najmniej 64 GB / wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej / pojemność macierzy: nie mniej niż 1.2 TB / napęd optyczny: DVD RW / klawiatura, mysz
	Stacja lekarska w architekturze klient serwer, z możliwością zainstalowania oprogramowania klienckiego, z zainstalowanym oprogramowaniem pracy umożliwiającym zdalną pracę radiologa, bez konieczności wysyłania badań poza szpital, z pełną natychmiastową dostępnością do wszystkich badań bieżących/poprzednich oraz poniżej wymienionych aplikacji/funkcjonalności, po ustanowieniu bezpiecznego/autoryzowanego połączenia
	Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM
	Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS
	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z następującymi klasami serwisowymi: / Query/Receive / Print / Storage / Storage – commitment
	Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych
	Jednoczesna edycja badań nie m niej niż 4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań.
	Funkcjonalności do oceny badań: / pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) / pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne). / elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów).
	Prezentacje Cine
	Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania, niezależna od grubości warstw. Synchroniczne wyświetlanie nie mniej niż 4 serii badania.
	Rekonstrukcje MIP, VRT. / Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne.
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej.
	Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego
	Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów CT
	Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego). / Wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego).
	Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy
	Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT umożliwiające pomiary zmian zgodnie z klasyfikacją RECIST/WHO, porównywanie badań z 2 punktów czasowych, rejestrację/fuzję obrazów, podgląd w 3D w widokach MIP i VRT, hybrydową łączną ocenę z użyciem funkcjonalności onkologicznych i naczyniowych.
	Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT umożliwiające identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia.
	Wyposażenie dodatkowe
	Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej dwugłowicowy, sprzężenie tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu w klasie nie gorszej niż IV zgodnie z CanOpen 425
	Duplikator do nagrywania płyt z zapisem badania z oprogramowaniem medycznym
	Oprogramowanie umożliwiające ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które: / ostrzega operatora w przypadku przekroczenia ustawionych limitów dawek / pomaga zabezpieczyć pacjenta przed nadmiernym napromieniowaniem / automatycznie tworzy raport pacjenta po każdym badaniu / uniemożliwia dokonywania nieautoryzowanych zmian w protokołach skanowania
	Zestaw fantomów wraz z oprogramowaniem i podstawkami do umieszczenia fantomów w stole do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w tomografii komputerowej zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
	Podłączenie do systemu PACS/RIS wraz z wymaganą, pełną integracją dostarczonego urządzenia w ramach ceny aparatu z systemem RIS/PACS posiadanym przez Zamawiającego
	Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). / Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych.
	Dostarczenie instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia w dwóch egzemplarzach: w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej.
	Szkolenia
	Bezpłatne szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/techników/fizyków/inny personel z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie potwierdzone Certyfikatem, co najmniej: / 3 dni x 7 [h] po instalacji i uruchomieniu aparatu, przed protokołem odbioru / 3 dni x 7 [h] w czasie trwania okresu gwarancji z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie,
	Zakres robót adaptacyjnych związanych z montażem tomografu komputerowego
	Akceptacja projektu funkcjonalnego pracowni TK w kontenerze z godnie z załącznikiem nr1.
	Wyposażenie kontenera
	Wykonanie robót elektrycznych wynikających bezpośrednio z zainstalowania nowego tomografu komputerowego i funkcjonowania pomieszczeń.
	Instalacja klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach pracowni tomografu komputerowego
	Poczekalnia dla pacjentów zintegrowana z kontenerem z tomografem komputerowym
	Wykonanie wszelkich robót wyżej niewymienionych, a niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i działania pracowni tomografu komputerowego, które wynikają z technologii urządzenia, obowiązujących przepisów radiologicznych, sanitarnych, budowlanych itp. oraz z punktu widzenia właściwej eksploatacji urządzenia
	Wyposażenie pomieszczeń pracowni tomografu komputerowego w meble potrzebne do prawidłowego użytkowania tj.: biurka x2 , szafa na dokumenty x1 (min 80x120x60), fotele biurowe x 2, krzesła metalowe w poczekalni x3, szafka na leki x1 (min 60x80x40), parawan lekarski
	Uzyskanie w oparciu o upoważnienie ze strony Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji związanych z realizacją i przekazaniem do użytkowania pracowni Tomografii Komputerowej
	Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m. in. wszelkie atesty, certyfikaty i deklaracje użytych materiałów, których zastosowanie jest dopuszczone na terenie Polski.
	Stacja opisowa lekarza kompletna wraz z biurkiem i fotelem
	Gwarancja
	Gwarancja na wyposażenie pomieszczeń przez okres 36 miesięcy

Lp.	Parametr oceniany	Parametry oferowane	Punktacja
	Producent	Podać	Bez punktacji
	Model	Podać	Bez punktacji
	Rok produkcji 2021	Podać	Bez punktacji
2	Głębokość gantry [cm]	PODAĆ	0 – 10 pkt. / Liczone według wzoru nr 1
4	Kamera zintegrowana z gantry do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżenia widoku	TAK / NIE	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
5	Powierzchnia małego ogniska lampy rtg [mm²]	PODAĆ (powierzchnia i wymiary liniowe)	Bez punktacji
7	Moc podłączeniowa [kVA]	PODAĆ	0 – 10 pkt. / Liczone według wzoru nr 1
8	Możliwość rekonstrukcji pola obrazowania powyżej 50 cm	TAK / NIE	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
15	Filtr dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach ze złota bądź cyny do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów	TAK / NIE	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
3	Możliwość wybrania i skonfigurowania protokołu badania (ustawienie wszystkich parametrów badania) bezpośrednio przy stole pacjenta, z panelu dotykowego na gantry lub z tabletu.	TAK / NIE	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt
4	Możliwość uruchomienia, w specyficznych przypadkach, badania z dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli operatora	TAK / NIE	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt
5	Możliwość wykorzystania np. tabletu do akwizycji badań jako drugiego monitora	TAK / NIE	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt
21	Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie kręgów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa	TAK/NIE	TAK – 20 pkt. / NIE – 0 pkt.
22	Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej	TAK / NIE	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
13	Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. neurologiczna/naczyniowa/onkologiczna. / Szybkie przełączanie pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2,3,4 punkty czasowe), wielofazowe. / Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. / Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych.	TAK / NIE	TAK – 5 pkt. / NIE – 0 pkt.
16	Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT odcinkowych jak i całego kręgosłupa	TAK / NIE	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
17	Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT	TAK / NIE	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
18	Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii (z zakresu min. 40 - 190keV) pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej, w tym z wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu z możliwością redukcji artefaktów od metalowych przedmiotów.	TAK / NIE	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
23	Możliwość eksportu w ramach aplikacji naczyniowej współrzędnych do ramienia C na potrzeby interwencji naczyniowych, generowanie dedykowanych raportów naczyniowych z zawartymi pomiarami oraz stosownymi zdjęciami.	TAK / NIE	TAK – 5 pkt. / NIE – 0 pkt.

L.p.	Parametr	Wymagana odpowiedź	Oferowana odpowiedź
Warunki gwarancji
	Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokółu dostawy urządzenia: minimum 36 miesięcy	TAK
	Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokółu dostawy urządzenia	Podać / 24 miesiące gwarancji – 0 pkt / 36 miesięcy gwarancji – 5 pkt / 48 miesięcy gwarancji i więcej – 10 pkt
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski	TAK
	Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski	Podać (wszystkich)
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)	TAK
	Zgłaszanie awarii 24 [h] / 365 [dni]	TAK
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie	TAK
	Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy	TAK
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze	TAK / NIE
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę	TAK
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta	TAK / NIE
	Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY	Podać / NIE DOTYCZY
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY	TAK / NIE DOTYCZY
	Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie gwarancji, / (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu)	podać koszt
Serwis pogwarancyjny
	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny	TAK
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” w okresie pogwarancyjnym – max. 72 godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie	TAK
	Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji	TAK
	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie - min. 12 m-cy	TAK